- 概述

AutoTDS-Ⅲ型二次热解吸仪是一款自带电子冷阱的二次热解吸仪，气路采用电动六通阀、八通阀和电磁阀相结合，可以编程自动完成吸附管的一次解吸冷阱富集、二次解吸、进样和反吹四个过程，冷阱温度、一次解吸温度、二次解吸温度和管路加热温度可以独立设置，并且在进样时输出同步信号，可以同时启动色谱和工作站。

- 仪器和色谱的连接

AutoTDS-Ⅲ型二次热解吸仪与色谱的连接如图1。

- 仪器面板

- 仪器性能

- 仪器正常工作条件

电源：220±22VAC 50±0.5Hz（电源地线确保可靠接地，机壳接地）

环境温度：+5℃~35℃

相对湿度：≤85%

2）仪器技术指标

- 功率：<600VA

- 控温范围：

- 一次解吸：50℃~380℃，控制精度±1℃

- 二次解吸：150℃~380℃，升温速率>1500℃/分

- 管  路：50℃~150℃，控制精度±1℃

- 冷阱（电子制冷）温度：最低制冷温度可达零下30度（室温20℃时）

- 定时范围：1秒~59分钟59秒

- 定时误差：<0.1%

- 气路耐压：>4kg

- 同步信号输出：两路1~2秒开关量

- 仪器外形尺寸：高*宽*长 500mm*320mm*500mm

- 仪器重量约：  32kg

- 仪器使用

A、使用前准备

- 仪器使用前先接上氮气，确保接头无漏气现象；

- 将仪器“洗瓶”接口与洗瓶连接好；

- 将仪器的不锈钢毛细管与色谱进样口连接好；

- 将电源线插到电源插槽中；

- 将氮气通过三通连接到“反吹载气”和色谱的载气入口，将色谱注样口处的载气连接到“色谱载气”接口。

B、触摸屏的使用

显示屏为触摸屏，可以直接在屏幕上输入数值和动作。界面分成四种：空闲界面、运行界面、设置界面和介绍界面。空闲界面可以进入设置界面，启动流程，制备标样管、改变工作模式（自动/单步）、进入介绍界面等。运行界面显示当前运行时间、动作和温度。设置界面可以输入时间和温度。介绍界面显示公司的产品信息、联系方式和产品说明书等。

1、设置时间和温度

空闲界面时，选择需要设置的时间或温度，在屏幕上按一下，出现设置界面：

输入完成后，按“确定”，保存该数值并返回到空闲界面。

2、工作模式切换

按空闲界面上的状态按钮，可以在“自动”和“单步”两种工作模式中切换。

3、制备液体标样吸附管

将空白吸附管连接到解吸仪上，放置在加热盒前的支架上，将一定量的液体标液从吸附管右侧的三通进样端注入吸附管，然后按“制备”，吹一定时间后，拔出针头，按“取消”，完成制备。

- 自动解吸

若空闲界面中状态按钮显示为“单步”时，按一下该按钮，状态显示切换为“自动”，然后按一下“运行”钮，仪器进入自动解吸过程，显示界面切换成运行界面，当前动作变为红色，左下角显示每一个动作已用时间。解吸完成后，仪器蜂鸣提醒用户，用户按一下“取消”键，蜂鸣结束，回到空闲界面，可以进行下一个样品的解吸。

- 解吸过程单步进行

仪器提供单步运行解吸的四个动作功能。若状态按钮显示为“自动”，按一下该按钮，状态显示切换为“单步”，此时按需要运行的动作，该动作变为红色表示选中，然后按“运行”钮，仪器执行该动作，进入运行界面，左下角显示该动作已运行时间。到达设定时间后，仪器蜂鸣提醒用户，直到用户按下“取消”键，仪器恢复空闲状态，回到空闲界面。

6、查看产品说明书

按空闲界面右上角的产品名称，显示该产品的使用帮助，如图8。

7、查看公司其他产品

按空闲界面左上角的图标，显示我公司生产的其它热解吸仪，如图9。

8、查看公司联系方式

按空闲界面下方的公司名称，显示公司的联系方式，如图10。

9、除霜

冷阱口在长期工作在零下时易结冰，需点击“制冷”按钮使其状态变为“除霜”，上升冷阱口温度使冰融化。

C、日常使用

- 打开电源开关，检查各项时间和温度设置是否合适，然后等待仪器升温到预设值。

- 连接吸附管，置于加热盒前的支架上。温度到达设定值后，按用户自己的需要开始解吸流程，见下图。各阶段的参考时间为：吹扫5-10分钟，解吸40-60秒，进样40秒，反吹10-20分钟。

- 解吸完成后，将吸附管置于加热盒前支架上冷却后再拆下，再将下一个样品吸附管装好。

- 仪器与色谱连接说明

1．用三通将钢瓶氮气分成两路，一路接到色谱的载气入口，另一路接到解吸仪后面板上的“反吹载气”口；

2．将色谱毛细注样口处的载气气路断开（注意：不要将注样口处的其他管路当作载气管路）；

3．用盲堵将断开后连接注样口的载气管路堵死；

4．将断开后的另一端载气管路连接到解吸仪后面板上的“色谱载气”口；

5．用气路管将解吸仪后面板上的“洗瓶”口与洗瓶连接好；

6．打开钢瓶载气，调节解吸仪前面板上的稳压阀，使得压力表指示为0.1-0.2MPa。调节流量调节阀，使得流量计上的指示为用户所需值（制备流量一般为30-50ml/分，反吹流量一般为30-50ml/分）；

7．检查解吸仪顶部出来的不锈钢毛细管出口处的气流是否通畅，如不通畅，需将不锈钢管截去2-3mm（注意：截管时需用锉刀，不能用钳子类工具以防钢管被夹扁。）；

- 将不锈钢毛细管插入色谱毛细注样口，深度为平时直接打样品到注样口时针头插入的深度；

- 调节分流比为6：1以上，使其满足测量需要。

  - 一般故障判断与处理办法

- 故障现象：电源开关打开后，所有显示都不亮

检查：1）电源插头是否已插到通电的220VAC电源盒上；

- 保险丝是否已断。

对应处理办法：1）电源插头插到通电的220VAC电源盒上

- 更换保险丝

- 故障现象：“温度指示”显示为“410”或“-50”

故障原因：测温元件铂电阻断或短路

对应处理办法：更换铂电阻，或将其短路处断开。

- 故障现象：接头漏气

对应处理办法：拧紧接头，如果还不行，则更换密封圈。

注意事项：

1、使用过程中如果环境湿度较大冷阱口易结霜，请及时给冷阱除霜，防止冷阱口被冰堵塞影响U形管插入冷阱。

2在未接通载气的情况下，请不要对捕集管升温，以防捕集管内填物质氧化板结。

本公司承诺：仪器使用过程中出现任何问题，我们都将竭诚为您服务，及时解决问题。

# Text boxes

图1 解吸仪气路安装框图

洗瓶

洗瓶

毛细管

色谱载气

反吹载气

解吸仪

注样口

注样口载气

载气入口

色谱

氮气

图8  说明书界面

按该处进入产品说明书

按该处返回空闲界面

图7  运行界面

串口

图3 仪器后面板

同步端口

电源插座

保险

电源开关

图2 仪器前面板

制备流量调节Ⅱ

制备流量指示Ⅱ

吹扫流量调节Ⅰ

吹扫流量指示Ⅰ

吹扫

六通阀反吹位置

开关阀打开

吸附管加热

捕集管在冷阱中

解吸

六通阀反吹位置

开关阀关闭

吸附管加热

捕集管加热

反吹

六通阀反吹位置

开关阀打开

吸附管加热

捕集管加热

进样

六通阀进样位置

开关阀关闭

吸附管加热

捕集管加热

图4 解吸流程示意图

稳压阀

压力表

运行时间

按该钮结束运行

已制备时间

按该钮完成制备

图10  公司联系方式界面

按任一处返回空闲界面

图9  公司其他产品介绍界面

按该处进入产品介绍

按该处返回空闲界面

注意：加热盒内温度较高，请勿直接用手触摸，以免发生烫伤。

状态按钮

图6  制备界面

图5  设置界面

输入数值

单步时指定当前动作

实时温度显示

温度编辑

时间编辑

公司联系方式

产品说明书

公司其他产品介绍

图4  空闲界面

触摸屏

接洗瓶

反吹载气

色谱载气

制备 00：00：05