- 概述

AutoTDS-Ⅰ型热解吸仪是一款全自动直接进样热解吸仪，气路采用电动六通阀和电磁阀相结合，可以自动编程完成吸附管的解吸、进样和反吹三个过程，吸附管加热和管路加热温度可以独立设置，并且在进样时输出同步信号，可以同时启动色谱和工作站。

- 仪器和色谱的连接

AutoTDS-Ⅰ型热解吸仪与色谱的连接如下：

- 仪器面板

- 仪器性能

- 仪器正常工作条件

电源：220±22VAC 50±0.5Hz（电源地线确保可靠接地，机壳接地）

环境温度：+5℃~35℃

相对湿度：≤85%

2）仪器技术指标

- 功率：<200VA

- 控温范围：

加热盒：室温以上20℃~380℃

管  路：室温以上20℃~80℃

- 控温精度：±1℃

- 定时范围：1秒~59分钟59秒

- 定时误差：<0.1%

- 气路耐压：>4kg

- 同步信号输出：两路1~2秒开关量

- 仪器外形尺寸：高*宽*长 300mm*200mm*350mm

- 仪器重量约：  10kg

- 仪器使用

A、使用前准备

- 仪器使用前先接上氮气，确保接头无漏气现象；

- 将仪器“洗瓶”接口与洗瓶连接好；

- 将仪器的不锈钢毛细管与色谱进样口连接好；

- 将电源线插到电源插槽中；

- 将加热插头插到加热插槽中；

- 将氮气通过三通连接到“反吹载气”和色谱的载气入口，将色谱注样口处的载气连接到“色谱载气”接口。

B、按键和显示屏

显示屏分成五个区域：三个过程工作时间区（A区）、温度区（B区）、当前仪器工作状态区（C区）、当前过程已运行时间区（D区）和仪器状态区（E区）。按键分为六个：“设置”键、右移键、增加键（“▲”）、“单步”键、“运行/确定”键和“取消”键。

- 设置时间和温度

- 进入“设置”状态：在仪器处于“空闲”状态时，按一下“设置”键，仪器进入“设置”状态，E区显示“设置”；

- 退出“设置状态”：在仪器处于“设置”状态时，按一下“设置”键，仪器退出“设置”状态，E区显示“空闲”；

- 修改时间和温度：在仪器处于“设置”状态时，可以修改三个时间和两个温度，按右移键将高亮条移到所需修改的栏目，然后按一下“运行/确定”键，进入该栏目的修改，此时栏目最左边的一位高亮，按增加键可以改变该位大小，按右移键高亮位向右移，该栏目修改完成后，再按一下“运行/确定”键，退出该栏目的修改。

- 自动解吸

若C区显示为“手动”，按一下“单步”键，C区显示切换为“自动”，然后按一下“确定/运行”键，仪器进入自动解吸过程，此时D区显示每一个过程已用时间，E区显示“工作”。解吸完成后，E区显示“空闲”，仪器蜂鸣提醒用户，用户按一下“取消”键，蜂鸣结束，可以进行下一个样品的解吸。

- 解吸过程单步进行

仪器提供单步运行解吸的三个过程功能。若C区显示为“自动”，按一下“单步”键，C区显示切换为“手动”，此时按右移键，将高亮条切换到需要运行的过程，然后按“确定/运行”键，仪器运行该过程，E区显示“工作”。到达设定时间后，仪器蜂鸣提醒用户，直到用户按下“取消”键，仪器恢复空闲状态。

C、日常使用

- 打开电源开关，检查各项时间和温度设置是否合适，然后等待仪器升温到预设值。

- 连接吸附管，置于加热盒前的支架上。温度到达设定值后，按用户自己的需要开始解吸流程，见下图。各阶段的参考时间为：解吸5-10分钟，进样30秒，反吹10-20分钟。标样的解吸流程只是在“吹扫”阶段从右侧的三通注样口将标样打进去，其余相同。

- 解吸完成后，将吸附管置于加热盒前支架上冷却后再拆下，再将下一个样品吸附管装好。

- 由于本解吸仪具有控温系统，所以可独立完成样品吸附管的活化工作。

- 仪器与色谱连接说明

1．用三通将钢瓶氮气分成两路，一路接到色谱的载气入口，另一路接到解吸仪后面板上的“反吹载气”口；

2．将色谱毛细注样口处的载气气路断开（注意：不要将注样口处的其他管路当作载气管路）；

3．用盲堵将断开后连接注样口的载气管路堵死；

4．将断开后的另一端载气管路连接到解吸仪后面板上的“色谱载气”口；

5．用气路管将解吸仪后面板上的“洗瓶” 口与洗瓶连接好；

6．打开钢瓶载气，调节解吸仪前面板上的流量调节阀，使得流量计上的指示为用户所需值（反吹活化吸附管一般为30-50ml/分，进标准样到吸附管使其吸附一般在10-20ml/分）；

7．检查解吸仪底部出来的不锈钢毛细管出口处的气流是否通畅，如不通畅，需将不锈钢毛细管截去2-3mm（注意：截管时需用锉刀，不能用钳子类工具以防钢管被夹扁。）；

- 将不锈钢毛细管插入色谱毛细注样口，深度为平时直接打样品到注样口时针头插入的深度；

- 调节分流比，使其满足测量需要。

液体标样的吸附解吸流程

- 连接好吸附管，置于加热盒前的支架上；

- 设置各时间、温度参数；

- 手动状态下，运行反吹程序；

- 从吸附管右侧的三通处，将液体标样打入吸附管；

- 开始计时，吹扫4-5分钟后，按“取消”键回到空闲状态；

- 将吸附管放入加热盒内，调至自动状态，按“运行”开始解吸、进样、反吹流程。

  - 一般故障判断与处理办法

- 故障现象：电源开关打开后，所有显示都不亮

检查：1）电源插头是否已插到通电的220VAC电源盒上；

- 保险丝是否已断。

对应处理办法：1）电源插头插到通电的220VAC电源盒上

- 更换保险丝

- 故障现象：“温度指示”显示为“410”或“0”

故障原因：测温元件铂电阻断或短路

对应处理办法：更换铂电阻，或将其短路处断开。

- 故障现象：接头漏气

对应处理办法：拧紧接头，如果还不行，则更换密封圈。

本公司承诺：仪器使用过程中出现任何问题，我们都将竭诚为您服务，及时解决问题。

# Text boxes

图1 解吸仪气路安装框图

洗瓶

洗瓶

毛细管

色谱载气

反吹载气

解吸仪

注样口

注样口载气

载气入口

进样  MM：SS

色谱

氮气

取消

运行/确定

单步

▲

解吸  MM：SS

图3 仪器后面板

同步端口

电源插座

保险

电源开关

接洗瓶

反吹载气

色谱载气

图2 仪器前面板

按键

显示屏

反吹流量调节

反吹流量指示

设置

吹扫

六通阀反吹位置

开关阀打开

吸附管不加热

解吸

六通阀反吹位置

开关阀关闭

吸附管加热

反吹

六通阀反吹位置

开关阀打开

吸附管加热

进样

六通阀进样位置

开关阀关闭

吸附管加热

图4 解吸流程示意图

注意：加热盒内温度较高，请勿直接用手触摸，以免发生烫伤。

反吹  MM：SS

自动

温度

×××℃

××℃

空闲

HH：MM：SS

加热盒温度

管路温度

仪器状态

解吸各个过程工作时间

当前仪器工作状态

当前过程已运行时间

图4 显示屏和按键